株式会社JEL

業

番

予約デスク行　E-mail: otoiawase@jel.co.jp

Fax: 04-7188-5320

試験設備利用申込書

| ■一般事項 ※太線枠内にもれなくご記入ください。 |  | 申込日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申込元 | 請求先 ※申込元と異なる場合のみご記入下さい。 |  |  |
| 会社名 | 会社名 |  |  |
| 〒 所在地 | 〒 所在地 |  |  |
| 部署名 | 部署名 |  |  |
| 担当者 e-mail: | 担当者 e-mail: |  |  |
| TEL | TEL |  |  |

■被試験品の概要

| 名称 | 型式 |
| --- | --- |
| クロック ※被試験品内で動作する最高周波数をご記入下さい。 MHz | 電源定格 単相 三相(Δ Ｙ) Hz AC DC V A W VA |
| 寸法 (幅) ｘ (奥行) ｘ (高さ) mm 総重量: kg 卓上型 床置型 その他: | 搬入方法 事前送付 ( 月 日着) 当日搬入 当日持参 その他: |

■試験の内容　※下記項目にチェックがない場合、試験当日対応できない場合がございます。

| 試験の目的: 規格適合試験 予備試験 量産抜取試験 対策 その他: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◆◆ エミッション (電磁妨害波) 測定 ◆◆ 適用規格 ◆◆ |  |  |  |  |  | ◆◆ イミュニティ (電磁妨害耐性) 試験 ◆◆ 適用規格 ◆◆ |  |  |  |
| VCCI (CISPR 32系 / CISPR 22系) FCC Part15 EN 55032 ⇒Class A Class B |  |  |  |  |  | EN 55035 EN 55024 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 CISPR 35 CISPR 24 |  |  |  |
| EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |  |  | JIS C 61000-3-2 電気用品安全法 CNS 13438 |  |  |  |  |  |  |
| IEC EN 60601-1-2 Ed.3.0 Ed.4.0 / IEC EN 61326-1 / JIS T 0601-1-2 / JIS C 1806-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定モード数: モード |  |  |  |  |  | 測定モード数: モード |  |  |  |
| 測定項目 規格要求項目のすべて 以下の項目のみ 放射妨害波 (30MHz-1GHz) ( m法) 放射妨害波 (1GHz～) 磁界強度 伝導妨害波 (電源線 通信線) 妨害電力 電源高調波 フリッカ その他: |  |  |  |  |  | 試験項目 規格要求項目のすべて 以下の項目のみ 静電気放電 放射電磁界 EFT/バースト サージ 伝導性 電源周波数磁界 電圧ディップ瞬断 音響評価 (EN 55024, EN 55035) その他: |  |  |  |
| 利用日注） |  | 利用設備 |  | 残業可能性 |  | 利用日注） |  | 利用設備 | 残業可能性 |
| 月 日 |  | 2号サイト 8号サイト |  | 有 無 |  | 月 日 |  | 第一暗室 EN 試験室 | 有 無 |
| 月 日 |  | 2号サイト 8号サイト |  | 有 無 |  | 月 日 |  | 第一暗室 EN 試験室 | 有 無 |
| 月 日 |  | 2号サイト 8号サイト |  | 有 無 |  | 月 日 |  | 第一暗室 EN 試験室 | 有 無 |
| 月 日 |  | 2号サイト 8号サイト |  | 有 無 |  | 月 日 |  | 第一暗室 EN 試験室 | 有 無 |
| 月 日 |  | 2号サイト 8号サイト |  | 有 無 |  | 月 日 |  | 第一暗室 EN 試験室 | 有 無 |
| 試験報告書 | 作成 (PDF 正 部 / 紙媒体: 正 通 / 写 通) - 認定機関の裏書付 ( ILAC-DAkkS ILAC- JAB ) 認定機関の裏書無 (VCCI含む) 不要 試験データ (正式な報告書ではありません) |  |  | 来社予定数 | 名 | 備 考 | ※ 弊社への連絡事項がある場合は本欄にご記入下さい。 |  |  |

注) 予約の取り消し/日程変更は、所定のキャンセル料を申し受けます。詳細は、弊社HPをご覧下さい。
申し込み後、万が一弊社より確認がない場合は、誠に恐れ入りますが、弊社予約係 Tel (04)7188-5333までご一報下さい。

※) 本件で当社が知り得た情報については、適切に管理し、お客様の許可なく無断で複製、または第三者へ開示することは致しません。

| 弊社記入欄 | 受 付 | 承 認 | 返 送 | 弊社よりのご連絡事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

株式会社JEL　〒270-1121 千葉県我孫子市中峠3032番地　Tel:(04)7188-5333 Fax: (04)7188-5320  Web: http://www.jel.co.jp

EMC Test Plan

年     月     日

株式会社JEL

この度のEMC試験お申し込みに際し、以下の内容についてご記入下さい。

試験の種類: EMI試験	EMS試験

試験期間:      年     月     日　～　     年     月     日

試験装置:

型式名:

シリアル番号:

本試験に関わる情報: 試験設備利用申込書

試験報告書作成依頼書

EMC Test Plan Annex 1 (エミッション・イミュニティ共通確認事項)

EMC Test Plan Annex 2 (IEC/EN 61000-4シリーズチェックシート)

試験業務打合せ記録

詳細な試験条件については、これらの記載内容にもとづき試験担当者と打合せのうえ決定致します。

尚、本件で当社が知り得た情報については適切に管理し、お客様の許可なく無断で複製、または第三者へ開示することは致しません。

【判定基準】

EMI測定に関する試験報告書を発行する場合は、下記に従って判定しております。

| ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 注）●：従来の測定値 ┳：正負の不確かさ 限度値 | ケース | 規格への 適合性判定 | 不確かさの値の明記 | コメント文の明記 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 合格 | 明記する | 明記する |
|  | 2 | 合格 | 明記する | 明記する |
|  | 3 | 不合格 | 非該当 | 非該当 |
|  | 4 | 不合格 | 非該当 | 非該当 |

| 試験実施にあたり、上記の内容を確認したことを以下に認める。 *下記署名欄には、試験当日、ご来所された担当の方にご署名頂きます。 |  |
| --- | --- |
| 貴社名およびご署名; 試験担当者名 (株)JEL. |
| JEL使用欄 |  |
| 業務報告書番号: | 試験報告書番号: 請求書番号: |

以下の項目は、ご依頼頂いた試験を適切かつ効率的に実施するうえで重要な内容です。 不明な箇所については空欄のままで結構ですので、わかる範囲でご記入のうえできるだけ早くご提出下さい (必要に応じて事前または試験当日に確認させて頂きます)。

1. 試験概要 (□にチェックして下さい　エミッション・イミュニティ共通確認事項です)

| 試験目的: | 規格適合試験 予備試験 量産抜き取り その他 |
| --- | --- |
| 製品仕向: | 欧州 アメリカ 韓国 日本 その他: |
| 適用規格: ※版数のご指定がありましたらご記入ください。 | 試験設備利用申込書/試験報告書作成依頼書のとおり JELが適用可能な最新版 EN 55024:2010 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1-2 (Ed.2.1) IEC 60601-1-2 (Ed.3.0) EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1-2:2014 (Ed.4.0) EN 61326-1:2013 EN 50130-4:2011 |
| 試験項目: | 適用規格が要求する全試験項目を依頼する。 項目限定で試験を依頼する。 特定部位 (ポート) に対する指定試験を依頼する。 のみ 以外 |
| 試験方法: 【重要】 | 適用規格どおり (年号付きはその指定版数で、年号無しは適用可能な最新版で実施します) 適用可能な最新版による試験方法を希望 (試験報告書にその旨コメントが入ります) 試験項目 ( )については旧版に加え最新版による試験の追加を希望 |
| 試験の順番: | 指定なし 指定あり ※予約施設の都合上で希望とおり対応出来ない場合があります。 【エミッション】 ( )RE (<1GHz) ( )RE (>1GHz) ( )CE電源ポート ( )CE通信ポート ( )電源高調波 ( )フリッカ ( )磁界 ( )電力クランプ ( )その他: 【イミュニティ】 ( )ESD 4-2 ( )RS 4-3 ( )EFT/B 4-4 ( )Surge4-5 ( )CS 4-6 ( )Magnetic 4-8 ( )Dip & Interruption 4-11 ( )音響評価 ( )その他: |
| 試験報告書の種類: | 試験設備利用申込書/試験報告書作成依頼書のとおり (弊社記入: □認定範囲内、□一部条件付: を除く) |

2. 被試験品概要 (□にチェックして下さい。エミッション・イミュニティ共通確認事項です)

| 製品概要: | 製品カタログ等、仕様書がある場合は添付して下さい。 |  |
| --- | --- | --- |
| EUT寸法: | 試験設備利用申込書/試験報告書作成依頼書のとおり それ以外 試験時の最大有効サイズをご記入下さい ※突出箇所や可動部 (トレイ、アーム等) を含んだ装置動作時に必要な有効サイズを記入下さい。また、仕様上切り離せない組み合わせ機器または各ユニットの位置関係が限定されている場合は、個々のサイズではなく、システムサイズとしてお願い致します。 ※規模によっては設備内に搬入できたとしても特定の試験に対して制限や条件がつく場合がございますので正確にご記入下さい。 |  |
|  | ID:機器名称 E1: W D H (m)、 E3: W D H (m)、 E5: W D H (m)、 | ID:機器名称 E2: W D H (m) E4: W D H (m) E6: W D H (m) |
| 使用形態: | 試験設備利用申込書/試験報告書作成依頼書のとおり 卓上 床置き 壁掛けまたは天井 可搬型 指定なし ( 組込部品 (その意図する製品の使用形態を上記から選択) |  |
| 使用環境: | 試験設備利用申込書/試験報告書作成依頼書のとおり 事務所 病院 クリニック 工業 工場 住宅商業軽工業 無指定 ( |  |

3. 試験条件 (□にチェックして下さい。項目に但し書きがないものはエミッション・イミュニティ共通確認事項です)

| 対象電源ポート数: | 1箇所 (P1) 2箇所 (P1～P2) 3箇所 (P1～P3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電源定格 : | 試験設備利用申込書 P1: AC (単相 / 3相) DC 線式 入力電圧: V 周波数: Hz 負荷容量: A W VA P2: AC (単相 / 3相) DC 線式 入力電圧: V 周波数: Hz 負荷容量: A W VA P3: AC (単相 / 3相) DC 線式 入力電圧: V 周波数: Hz 負荷容量: A W VA |  |  |  |  |  |
| 電圧切替方法: | P1: 切替なし 自動 手動 (タップ式, 電源ユニット取替) P2: 切替なし 自動 手動 (タップ式, 電源ユニット取替) P3: 切替なし 自動 手動 (タップ式, 電源ユニット取替) |  |  |  |  |  |
| 雷保護部品: 【重要】 | P1: 無 有 不明 ※電源一次側回路にバリスタやアレスタ等の取付有無 P2: 無 有 不明 P3: 無 有 不明 |  |  |  |  |  |
| 試験時の電源: | 試験設備利用申込書 P1: AC DC 電圧: V 周波数: Hz P2: AC DC 電圧: V 周波数: Hz P3: AC DC 電圧: V 周波数: Hz |  |  |  |  |  |
| 電源線詳細: | 単相 (L, N, PE): P1 P2 P3 単相 (L, N, PE): P1 P2 P3 DC (-48V, 0V, FG): P1 P2 P3 3相 (L1, L2, L3, N, PE): P1 P2 P3 その他 : P1 P2 P3 取り外し: 可 (汎用の2P/3Pのインレットやメガネタイプなど): P1 P2 P3 不可 (内部端子上げ、特殊コネクタ): P1 P2 P3 |  |  |  |  |  |
| 専用接地線: 【重要】 | 無、有: 本 ※いわゆる3Pケーブルに含まれる保護接地線はここにご記入ください。 |  |  |  |  |  |
| 動作モード: | 使用するすべてのモード名称とその動作サイクル時間を下記へご記入下さい。 ※連続動作の場合は、サイクルは0秒と記入下さい |  |  |  |  |  |
|  | ID: モード名称 | サイクル |  |  | ID: モード名称 | サイクル |
|  | M1: | 秒 |  |  | M2: | 秒 |
|  | M3: | 秒 |  |  | M4: | 秒 |
|  | M5: | 秒 |  |  | M6: | 秒 |
|  | 全試験項目共通で適用する。 各試験項目の目的別に選択する。(下記へ) モードID: |  |  |  |  |  |
|  | EMS |  |  | EMI (RE/CE) |  |  |
|  | 電源高調波 |  |  | フリッカ |  |  |
|  | 備考 |  |  |  |  |  |

| 負荷変動 : | 長時間に渡り不規則に負荷変動が繰り返される機能 (主にヒーター類): 無 有 (その有効電力 W) |
| --- | --- |
| 社内マージン: | EMI: なし あり RE dB, CE dB, Harmonics % 別途試験仕様書参照 EMS: なし あり ※別途試験仕様書添付下さい。 |
| ※以下よりイミュニティ試験についての確認事項となります。エミッション測定のみの場合はご記入いただく必要はございません。 |  |
| Dwell time: (イミュニティ) | 以下のとおり 要相談 ※Mn=動作モードID ID: Dwell time M1: 秒 M2: 秒 M3: 秒 M4: 秒 M5: 秒 M6: 秒 ※Dwell time: 放射性および伝導性無線周波数妨害試験時に1周波数当たりの滞留時間です。このDwell timeが短ければ試験は早く出来ますが、その反面障害による現象を見発見できないというリスクが大きくなります。動作サイクルを十分カバーできる時間が理想的です。 試験時間が長くなると予想される場合は、テストプログラムの使用をお勧めします。 下記に計算上の正味試験時間を記載しますが、実際の試験時間は面替え、配線処理、基本操作時間や現象有無によっても変動します。 1: 80-1000MHz, 1% (255 Steps), 1s, Horizontal/ Vertical, 4面=約0.6h 2: 80-1000MHz, 1% (255 Steps), 3s, Horizontal/ Vertical, 4面=約1.7h 3: 80-1000MHz, 1% (255 Steps), 5s, Horizontal/ Vertical, 4面=約2.9h 4: 80-1000MHz, 1% (255 Steps), 10s, Horizontal/ Vertical, 4面=約5.7h 5: 80MHz-2.7GHz, 1% (355 Steps), 15s, Horizontal./ Vertical, 4面=約8.5h ※適用規格によっては最小時間の指定または上限時間 (妥協) が明確にされている場合があります。その場合は規格の要求を優先する場合がございます。 |
| 放射電磁界配置: 床置型装置の配置 その1 (イミュニティ) | 規格で要求されていることは以下のとおりです。 1) 床上0.05-0.15mに床置配置と事を推奨する。 2) 床上0.8mの非導電性テーブル上にいわゆる卓上配置とする。 但し、装置が大きすぎず、重すぎず、危険を伴わなければこの配置としても良い。 IEC 61000-4-3:2006より抜粋. 製品の開発上、あらゆる方面からのリスクの軽減をお考えであれば2) の卓上配置を推奨します。 ただし、物理的問題 (重量、大きさ、構造、支持台の強度など) やEUTの0.8m以下に主要部品の取りつけが無い場合など、すべてのEUTにおいて卓上配置試験が可能または必要とは限りません。目安としては、約100kg以内であれば卓上配置は可能と判断しております。尚、卓上配置を希望される場合は、この高さまで人力で持ち上げる必要があります。重量にもよりますが、弊社エンジニア以外に2～3人の方のご協力が必要になりますのであらかじめご了承下さい。 卓上配置試験を希望する: はい (本来の卓上機器も含む) 物理的に困難または無理 希望しない 要相談 ※当社のイミュニティ試験室は、すべて基準大地上0.1mの絶縁床構造です。パレットに搭載したまま試験を行う場合はその分高くは位置されます。 |
| 床置型装置の配置 その2 (イミュニティ) 【重要】 | EUTは様々な向き (縦または横) で使用可能な製品である いいえ はい “はい”の場合は、以下についてご確認のうえご回答下さい。 基本規格では『この場合すべての側面を電磁界に曝されなければならない。但し、技術的に正当化できる場合は、評価面を減らしても良い』と要求されています。 試験評価面数について、下記で実施する: 6方向 (前,後,左,右,上,下) 4方向 (代表的な設置方法から選択) 要相談 その他: |

| 床置型装置の配置 その3 (イミュニティ) | 形状が特殊な機器 細長い構造のため、長手方向のみを実施する。 平面図添付 規格要求通り、4側面で実施する。 要相談 |
| --- | --- |
| I/Oポート (イミュニティ) | 製造者仕様で3m以上を許容するI/Oポートの数: 本、無 内訳 ( ※I/Oに含まれるポート: 等電位化導線、信号、制御、通信、機能アース ※双方EUTの場合は、2本としてカウントして下さい。 |
| 同一機能ポート (イミュニティ) | 無 すべて試験 1本だけ試験 |
| 二重化電源 (イミュニティ) | なし オプション設定 標準仕様 電源の接続仕様について: 指定なし 別系統で給電 (商用と無停電) する。 |
| 屋外直結ポート (イミュニティ) | 無 有 (ポート名称: ※AC電源を除くすべてのポートについて、主に公衆電話回線や屋外装置のI/Oなど。 ※中継端子盤などのいわゆる直流的にスルーされる物は直結とみなします。 |
| 音響的評価試験 (通信端末機器) (イミュニティ CISPR 24) | EN 55024 Annex A1, A2に該当する電気通信端末装置 (TTE) は、この評価が必須となります。 ※アナログおよびデジタルインターフェースを持つすべてのTTEとなります。 音響ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ (ハンドセット) 有 無/ｱﾅﾛｸﾞﾎﾟｰﾄ有 無 対象外機器 対象機器 (実施 一部省略 省略) ※省略する場合は、試験報告書へその旨コメントが入ります。 省略理由: 既に評価済み 全デジタルであり復調要因であるアナログ電気回路を一切持たない その他の理由 ( |
| 選択周波数試験 (イミュニティ CISPR 24) | EN 55024 Annex A1, A2, A3に該当するTTEおよびファクシミリは、この評価が必須となります。 ※発呼-着呼-確立-クリアの一連動作の検証 対象外機器 対象機器 (実施 一部省略 省略) ※省略する場合は、試験報告書へその旨コメントが入ります。 省略理由: 既に評価済み 全デジタルスルー装置であり、掃引試験時にデジタル特有の過渡的な雑音の発生が無い限り、問題が起こらないことが明らかであるため その他の理由 ( |
| 周波数リスト (イミュニティ) | 機器内部で使用される例えばRFIDや敏感なRF周波数 (例えばクロック) を以下へリストして下さい。 ※使用周波数、用途次第では個別分析が必要になる場合があります。 RFIDは使用していない RFIDを使用している MHz □kHz 敏感な周波数: |
| RF受信機の使用 (イミュニティ) | 使用していない 使用している 使用している場合は使用周波数の下限と上限周波数を以下へ記載して下さい。 MHz kHz 除外帯域“±5% <80MHz > ±10%” |
| 電源周波数磁界試験(イミュニティ) | ホール素子などの磁気に影響される部品の搭載がない場合は、試験が免除できます。 試験を省略する 実施する |

| 医用機器試験 (IEC 60601-1-2) | 生体パラメータを扱う機器である※例えば心電計 はい いいえ “はい”の場合、無線妨害試験時の変調周波数: Hz “いいえ”の場合、必須性能である 必須性能と見なさない |
| --- | --- |
| 動作確認方法 (イミュニティ) | EUTが正常動作を行っている事を確認する為の具体的な箇所と方法 例) ・操作パネル上に表示される運転情報 (残量、回数、工程など) ・1秒ごとに自動更新されるPC画面上の通信結果 (Pass/ NG) ・内蔵カウンター値が規則的にカウントしているか |
| 性能判定基準 (イミュニティ) | なし (適用規格の標準性能判定基準に従う) あり 性能基準の詳細 連続妨害試験時: 過渡妨害試験時: ※別途”性能判定基準申告書”への記入をお願いする場合がございます。 |

試験概要に関する内容確認は以上です。